## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4036
RS | Šifra | #1589
RN | Način | C
RO | Opis | Rokavice
AO | Velja od | 2026-03-20
AD | Velja do | 2028-03-19
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N001390 | ROKAVICA KIRURŠKA LATEKS GINEKOLOŠKA DOLGA DO KOMOLCA BREZ PUDRA STERILNA 7,5 |  |  |  | 25 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, kirurške, sterilne, iz lateksa, dolge do komolca za ginekološko uporabo, brez pudra, za enkratno uporabo. Notranja prevleka rokavic omogoča enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Anatomska oblika rokavic in njihova zunanja površina omogočata dober in natančen oprijem. Nedrsljiv manšetni del rokavice z robom, ki se ne zrola in ki omogoča dober oprijem okoli rokava kirurškega plašča. Minimalna dolžina 480 mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, standardi EN455 1, 2, 3 in 4. Test nepropustnosti za viruse ASTM F1671 ali ISO 16604 ( Phi X174 ). Izdelane skladno s standardi EN556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 9001. V skladu z Uredbo EU 2016/425 Modul D | [7 empty] | E
CP | N | #N001391 | ROKAVICA KIRURŠKA LATEKS GINEKOLOŠKA DOLGA DO KOMOLCA BREZ PUDRA STERILNA 8 |  |  |  | 25 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, kirurške, sterilne, iz lateksa, dolge do komolca za ginekološko uporabo, brez pudra, za enkratno uporabo. Notranja prevleka rokavic omogoča enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Anatomska oblika rokavic in njihova zunanja površina omogočata dober in natančen oprijem. Nedrsljiv manšetni del rokavice z robom, ki se ne zrola in ki omogoča dober oprijem okoli rokava kirurškega plašča. Minimalna dolžina 480 mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, standardi EN455 1, 2, 3 in 4. Test nepropustnosti za viruse ASTM F1671 ali ISO 16604 ( Phi X174 ). Izdelane skladno s standardi EN556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 9001. V skladu z Uredbo EU 2016/425 Modul D | [7 empty] | E
CP | N | #N001432 | ROKAVICA PVC NESTERILNA UNIVERZALNA |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N011008 | ROKAVICA ZA ZAŠČITO PRED SEVANJEM |  |  |  | 200 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilne rokavice za zaščito pred sevanjem, brez svinca, idealne za uporabo pri kardioloških procedurah, izdelane morajo biti iz naravnega lateksa s hipoalergeno notranjo prevleko, s teksturirano zunanjo površino, ki mora omogočati boljši oprijem, brez pudra, rumene barve, lahko snemljive in okolju prijazne, vsebnost beljakovin <50 mikrogramov/gram, natezna trdnost mora biti min 14 MPa, velikosti 6 – 9, minimalne dolžine 280mm, širina dlani od 78mm do 114mm. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip MP, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N011046 | ROKAVICA PREGLEDNA LATEKS BREZ PUDRA NESTERILNA DEBELEJŠA |  |  |  | 700000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice pregledne iz lateksa debelejše, nepudrane, nesterilne, hrapave, enojna debelina min. sredinec: 0,15 mm, dlan: 0,14 mm, zapestje: 0,10 mm, dovoljeno odstopanje -0,02; dolžina min. 240mm. Namenjene pri delu z bolniki, za zaščito pred biološkimi vplivi, zaščito pred kemikalijami. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Uredbo 2017/745 razred I, PPE (EU) Uredba 2016/425 kategorija III. Ustrezajo standardom EN 455-1,2,3,4; EN 374/1-2-4-5, ISO 16604 ali ASTM F1671-97b, EN 420 ali EN 21420 AQL <=1. Odsotnost pudra skladno z ISO 21171:2006 ali ASTM D6124-2006. Biokompatibilnost in senzitizacija po ISO 10993-10:2010. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. Imajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. Embalaža mora omogočati enostavno odpiranje in izvlačenje posamezne rokavice. Ponudnik mora zagotavljati dimenzije rokavic: S, M, L, XL, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N011047 | ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL NESTERILNA DEBELEJŠA KRATKA |  |  |  | 1400000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice pregledne nitril, debelejše, kratke, hrapave konice prstov. Namenjene pri delu z bolniki, za zaščito pred biološkimi vplivi, zaščito pred kemikalijami. Enojna debelina min. sredinec: 0,11 mm, dlan: 0,08 mm, zapestje: 0,07 mm, dovoljeno odstopanje -0,02 mm, dolžina > 240mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Uredbo 2017/745 razred I, PPE (EU) Uredba 2016/425 kategorija III. Ustrezajo standardom EN 455-1,2,3,4. EN 374-1-2-4-5, ISO 16604 ali ASTM F1671-97b, EN 420 ali EN 21420, EN 16523-1, AQL min. 1.0. Test EN ISO 10993-10. Imeti morajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. Embalaža mora omogočati enostavno odpiranje in izvlačenje posamezne rokavice. Ponudnik mora zagotavljati dimenzije rokavic: S, M, L, XL, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N011048 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL NESTERILNA TANJŠA ZA POTREBE ENDOSKOPIJE |  |  |  | 70000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, pregledne, nitrilne, namenjene za uporabo v endoskopiji, dolžina min. 250 mm, dvoplastna sestava - zunanja plast drugačne barve kot notranja plast, enojna debelina min. sredinec: 0,17 mm, dlan: 0,10 mm, zapestje: 0,08 mm, dovoljeno odstopanje -0,03 mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Uredbo 2017/745 razred I, PPE (EU) Uredba 2016/425 kategorija III. ISO 374-1 -type B (J, K, P in/ali T), EN374-2, EN 16523-1:2015+A1:2018, ISO 374-4, ISO 374-5, ISO 21420, AQL 0.25 (EN 455-1 in EN 374-2, ISO 2859-1:1999), test nepropustnosti na viruse ISO 16604 B in ISO 374-5. Sila pri pretrganju pred staranjem 8 N, po staranju 7 N. Test na elektrostatičnost EN 1149-1/2/3&5. Odsotnost pudra skladno z ISO 21171. Biokompatibilnost in senzitizacija po ISO 10993-10:2010. Brez tiazolov in tiuramov. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. Ponudnik mora zagotavljati dimenzije rokavic: S, M, L, XL, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N011049 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL DOLGA STERILNA ZA POTREBE KEMOTERAPIJE |  |  |  | 1200 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N011050 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL DOLGA NESTERILNA ZA POTREBE KEMOTERAPIJE |  |  |  | 12000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice zaščitne, iz neoprena in/ali nitrila, za delo s citostatiki, hrapave konice prstov. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Uredbo 2017/745 razred I, PPE (EU) Uredba 2016/425 kategorija III. Dolžina najmanj 290 mm. EN 455: 1,2,3,4, EN 374: 1,4,5; AQL <= 0,65. Test za penetracijo virusov ISO 16604:2004 ali ASTM F1671-97b. EN 420 ali EN 21420. Test za neprepustnost citostatikov ASTM D6978-05. Test na elektrostatičnost EN 1149-1/2/3&5. Odsotnost pudra skladno z ISO 21171:2006. Biokompatibilnost in senzitizacija po ISO 10993-10:2010. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. Ponudnik mora zagotavljati dimenzije rokavic: S, M, L, XL, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N011051 | ROKAVICA ZAŠČITNA MEŠANICA NEOPRENA IN NITRILA DVOPLASTNA STERILNA ZA POTREBE KEMOTERAPIJE |  |  |  | 500 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, zaščitne, sterilne, dvoplastna sestava - zunanja obarvana plast iz mešanice neoprena in nitrila, notranja plast druge barve kot zunanja iz nitrila; brez pudra, hrapave konice prstov. Namenjene za delo s kemoterapevtiki za aseptično delo v čistih pogojih (v skladu z EU GMP; Annex 1). Dolžina 300 mm. Enojna debelina sredinec: 0,17 mm, dlan: 0,14 mm, zapestje: 0,10mm, dovoljena odstopanja v debelini:+/-0,02mm. AQL min. 0.65 (EN374-2:2014). Registrirane kot medicinski pripomoček v skladu z Uredbo EU 2017/745, PPE (EU) Uredba 2016/425 kategorija III. Test za penetracijo virusov ISO 16604:2004 Procedure B & ASTM F1671-97b. Test za neprepustnost citostatikov ASTM D6978-05. Test na kemično permeabilnost EN16523-1:2015. Odsotnost pudra skladno z ISO 21171. Izdelane skladno z ISO 9001:2015 in 13485. Ponudnik mora zagotavljati dimenzije rokavic: S, M, L, XL, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N011053 | ROKAVICA IZDELANA IZ PE TANKA PROZORNA NALEPLJENA NA PAPIRJU STERILNA |  |  |  | 10000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice izdelane iz polietilena tanke prozorne nalepljene na papir, sterilne, nepudrane, minimalna dolžina 270 mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda II a v skladu z Uredbo 2017/745, skladne s standardi EN 455; EN ISO 10993; EN 556. Pakirane posamično v vrečki. Ponudnik mora zagotavljati dimenzije rokavic: S, M, L, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N011054 | ROKAVICA BOMBAŽNA PLETENA PRALNA (TRIKO) |  |  |  | 700 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice izdelane iz 100% bombaža, pletene, za večkratno uporabo, pranje pri vsaj 80°C, dovoljeno krčenje do 10%, bele barve. Izdelana mora biti tako, da se všitki nahajajo med prsti. Ponudnik mora zagotavljati dimenzije rokavic: L, XL, XXL, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N011055 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS BREZ PUDRA ZA MIKROKIRURGIJO z ravnim manšetnim delom |  |  |  | 8000 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, kirurške, sterilne, iz lateksa, brez pudra, za enkratno uporabo. Notranja prevleka rokavic omogoča enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Anatomska oblika rokavic in njihova zunanja površina omogočata dober in natančne oprijem. Močan in nedrsljiv, raven (ne rolan) manšetni del rokavice omogoča dober oprijem okoli manšete kirurškega plašča. Enojna debelina: prsta 0,19mm, na dlani 0,18mm, v zapestju 0,17mm, dovoljena odstopanja v debelini: +/-0,02mm. Minimalna dolžina 285mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC oz. Uredbo o medicinskih pripomočkih EU 2017/745, OVO kat. III v skladu z Uredbo EU 2016/425, Modul D. Standardi EN 455 1, 2, 3 in 4, EN 374 1,2,4,5. Test nepropustnosti za viruse ASTM F1671 ali ISO 16604 (Phi X174). Izdelane skladno s standardi EN556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 9001. Ponudnik mora zagotavljati dimenzije rokavic v številkah: 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 in 9,0., kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N011056 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA SINTETIČNA BREZ PUDRA |  |  |  | 7000 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, kirurške, sterilne, sintetične, brez pudra, za enkratno uporabo. Notranja prevleka rokavic omogoča enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Nedrsljiv manšetni del rokavice z robom, ki se ne zrola in ki omogoča dober oprijem okoli manšete kirurškega plašča. Anatomska oblika rokavic in njihova zunanja površina omogočata dober in natančen oprijem. AQL <= 1,0. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, standardi EN455 1, 2, 3 in 4. Test nepropustnosti za viruse ASTM F1671 ali ISO 16604 ( Phi X174 ). Izdelane skladno s standardi EN556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 9001. V skladu z Uredbo EU 2016/425 Modul D Ponudnik mora zagotavljati dimenzije rokavic v številkah: 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 in 9,0., kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N011057 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS BREZ PUDRANA |  |  |  | 40000 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, kirurške, sterilne, iz lateksa, brez pudra, za enkratno uporabo. Notranja prevleka rokavic omogoča enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Nedrsljiv manšetni del rokavice z robom, ki se ne zrola in ki omogoča dober oprijem okoli manšete kirurškega plašča. Anatomska oblika rokavic in njihova zunanja površina omogočata dober in natančen oprijem. Enojna debelina prsta 0,22 mm, dovoljena odstopanja v debelini +/- 0,02 mm. Minimalna dolžina 290 mm. AQL 0,65. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC oz. uredbo 2017/745, standardi EN455 1, 2, 3 in 4, EN 374. Imajo opravljen test nepropustnosti na viruse ASTM 1671. Izdelane skladno s standardi EN556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 9001. V skladu z Uredbo EU 2016/425 Modul D Ponudnik mora zagotavljati dimenzije rokavic v številkah: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 in 9,0., kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N011058 | ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL NESTERILNA PODALJŠANA |  |  |  | 2000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, pregledne, nitrilne, podaljšane. Namenjene pri delu z bolniki (tudi Covid 19 poz. bolniki), za zaščito pred biološkimi vplivi, zaščito pred kemikalijami. Enojna debelina min. sredinec: 0,09 mm, dlan: 0,07 mm, zapestje: 0,06 mm, dovoljeno odstopanje -0,02, dolžina > 280mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Uredbo 2017/745 razred I, PPE (EU) Uredba 2016/425 kategorija III. Ustrezajo standardom EN 455-1,2,3,4; EN 374/1-2-4-5, ISO 16604 ali ASTM F1671-97b, EN 16523-1. EN 420 ali 21420. AQL <=1. Biokompatibilnost in senzitizacija po ISO 10993-10:2010. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. Ponudnik mora zagotavljati dimenzije rokavic: S, M, L, XL, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N011059 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS BREZ PUDRA ZA POTREBE COB |  |  |  | 40000 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, kirurške, sterilne, iz lateksa, brez pudra, za enkratno uporabo. Notranja prevleka rokavic omogoča enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Anatomska oblika rokavic in njihova zunanja površina omogočata dober in natančen oprijem. Močan in nedrsljiv, raven ( ne rolan ) manšetni del rokavice omogoča dober oprijem okoli manšete kirurškega plašča. Enojna debelina prsta 0,22 mm, dovoljena odstopanja v debelini:+/-0,02mm. Minimalna dolžina 285 mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC oz. Uredbo 2017/745 , standardi EN455 1, 2, 3 in 4. Test nepropustnosti za viruse ASTM F1671ali ISO 16604 ( Phi X174 ). Izdelane skladno s standardi EN556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 9001. V skladu z Uredbo EU 2016/425 Modul D Ponudnik mora zagotavljati dimenzije rokavic v številkah: 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 in 9,0., kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N011060 | ROKAVICA KIRURŠKA LATEKS BREZ PUDRA STERILNA ORTOPEDSKA |  |  |  | 3500 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, kirurške, sterilne, lateks, brez pudra, ortopedske, za enkratno uporabo. V setu je komplet dveh parov rokavic ( par notranjih in par zunanjih rokavic ) različnih barv, ki imajo indikatorsko funkcijo. Nedrsljiv manšetni del rokavice z robom, ki se ne zrola in ki omogoča dober oprijem okoli manšete kirurškega plašča. Minimalna debelina prsta notranjih in zunanjih rokavic je 0,180 mm, minimalna dolžina notranjih in zunanjih rokavic je 280 mm. AQL 0,65. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC oz. Uredbo 2017/745, standardi EN455 1, 2, 3 in 4, EN374. Izdelane skladno s standardi ISO 13485, ISO 9001. V skladu z Uredbo EU 2016/425 Modul D. Ponudnik mora zagotavljati dimenzije rokavic v številkah: 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; in 8,5, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N011061 | ROKAVICA KIRURŠKA LATEKS BREZ PUDRA STERILNA ORTOPEDSKA ENOJNA |  |  |  | 2200 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, kirurške, sterilne, lateks, brez pudra, ortopedske, za enkratno uporabo. Notranja prevleka rokavic omogoča enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Anatomska oblika rokavic in njihova zunanja površina omogočata dober in natančen oprijem. Rokavice morajo imeti nedrsljiv manšetni del z robom, ki se ne zrola in ki omogoča dober oprijem okoli manšete kirurškega plašča. Debelina prsta rokavic je 0,33 mm, dovoljena odstopanja v debelini +/- 0,03 mm. Minimalna dolžina rokavic je 290 mm. AQL 0,65. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC oz. Uredbo 2017/745, standardi EN455 1, 2, 3 in 4, EN374. Izdelane skladno s standardi ISO 13485, ISO 9001. V skladu z Uredbo EU 2016/425 Modul D. Ponudnik mora zagotavljati dimenzije rokavic v številkah: 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; in 8,5, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N011540 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS BREZ PUDRA ZA MIKROKIRURGIJO z rolanim manšetnim delom |  |  |  | 12000 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, kirurške, sterilne, iz lateksa, brez pudra, za enkratno uporabo. Notranja prevleka rokavic omogoča enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Anatomska oblika rokavic in njihova zunanja površina omogočata dober in natančne oprijem. Močan in nedrsljiv, rolan (ne raven) manšetni del rokavice omogoča dober oprijem okoli manšete kirurškega plašča. Enojna debelina: prsta 0,19mm, na dlani 0,18mm, v zapestju 0,17mm, dovoljena odstopanja v debelini: +/-0,02mm. Minimalna dolžina 285mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC oz. Uredbo o medicinskih pripomočkih EU 2017/745, OVO kat. III v skladu z Uredbo EU 2016/425, Modul D. Standardi EN 455 1, 2, 3 in 4, EN 374 1,2,4,5. Test nepropustnosti za viruse ASTM F1671 ali ISO 16604 (Phi X174). Izdelane skladno s standardi EN556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 9001. Ponudnik mora zagotavljati dimenzije rokavic v številkah: 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 in 9,0., kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E