
SPECIFIKACIJE
	Naročnik
	Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

	Oznaka javnega naročila
	270-10/2025

	Predmet javnega naročila
	UZ aparat

Sklop 1: UZ aparat za potrebe oddelka za gastroenterologijo

Sklop 2: UZ aparat za potrebe oddelka za nefrologijo


Ponujeno: Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

SKLOP 1: UZ aparat za potrebe oddelka za gastroenterologijo
	Zap.št.
	Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti:
	Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve

	I.
	OSNOVNE LASTNOSTI APARATA
	     

	1.
	Ponujeni ultrazvočni aparat mora biti nov, imeti mora naloženo zadnjo verzijo programske opreme z najnovejšo digitalno tehnologijo.


	

	2.
	Sistemski operacijski sistem najmanj Windows 10.

	     

	3.
	Vsaj štiri aktivna priključna mesta za UZ sonde z brez-pinskimi konektorji ter dva neaktivna priključna mesta za sonde. Dodatno priključno mesto za slepo sondo.


	

	4.
	Odlagalna mesta za sonde in gel morajo biti na obeh straneh aparata.


	     

	5.
	Grelec za gel vgrajen ob strani upravljalnega panela aparata.

	

	6.
	Vsaj 21,5 palčni LCD monitor na fleksibilni ročici. Monitor mora biti nastavljiv po višini, vrtljiv v levo in desno vsaj 160 stopinj, možnostjo nagiba naprej in nazaj, tudi v izklopljenem stanju aparata.


	     

	7.
	Upravljanje s pomočjo barvnega LCD dotikalnega zaslona. Diagonala upravljalnega zaslona mora biti, zaradi večje preglednosti funkcij, dolga vsaj 10 palcev.

	

	8.
	Upravljalni panel aparat mora imeti vsaj 10 gumbov, ki se jih lahko poljubno programira.

	     

	9.
	Digitalna alfa numerična tipkovnica na LCD dotikalnem zaslonu in alfa numerična tipkovnica pod upravljalnim panelom aparata.


	

	10.
	TGC drsniki na upravljalnem panelu.


	     

	11.
	Upravljalni panel z monitorjem nastavljiv po višini vsaj 47 cm ter možnostjo premikanja upravljalnega panela levo/desno vsaj +/- 25 stopinj. Zahteve veljajo tudi v ugasnjenem stanju UZ aparata.


	

	12.
	Širina aparata zaradi omejenega prostora in transporta ne sme presegati 55 cm.

	     

	13.
	Dinamično območje delovanje aparata vsaj 314 dB.

	

	14.
	Globina prikaza do vsaj 40 cm.

	     

	II.
	NAČINI PRIKAZA IN PROGRAMSKA OPREMA


	     

	1.
	2D
	     

	2.
	2D Barvni Doppler


	     

	3.
	CW Doppler


	     

	4.
	Širokopasovni visoko-ločljivi bi-direkcionalni Barvni Doppler za opazovanje drobnega ožilja.


	     

	5.
	2D Power Doppler


	     

	6.
	Pulzni Doppler

	     

	7.
	M-prikaz, anatomski M-prikaz – vsaj 3 linije

	     

	8.
	Radialni prikaz

	     

	9.
	Harmonski prikaz tkiva

	     

	10.
	Simultani prikaz dveh ravnin ultrazvočnega prikaza v realnem času

	     

	11.
	Dual mode prikaz levo/desno, (B-mode in Color mode)


	     

	12.
	Trapezoidni prikaz

	     

	13.
	Panoramski prikaz z linearno in konveksno sondo.

	     

	14.
	B-steer funkcija za črno-belo sliko

	     

	15.
	Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz (Compound)

	     

	16.
	Programska oprema za redukcijo šuma v ultrazvočni sliki, brez izgube koristnih informacij (vsaj 8 stopenj).

	     

	17.
	Najmanj 63000  2D slik v Cineloop sekvenci.


	     

	18.
	Aparat mora imeti funkcijo avtomatske ojačitve prikaza punkcijske igle, kar pomeni izboljšano vidljivost same igle in lažje delo s tanjšimi iglami.


	     

	19.
	Avtomatična optimizacija hitrosti širjenja UZ valov glede na vrsto tkiva ter možnost ročne nastavitve. Ročna nastavitev mora biti omogočena med samim potekom dela z enostavnim spreminjanjem - s pritiskom na eno tipko.


	     

	20.
	Povečevanje UZ slike ob majhni izgubi kvalitete ter povečava izbranega področja UZ slike.


	     

	21.
	Kontinuirano dinamično fokusiranje za optimalni prikaz vzdolž celotne globine UZ slike.


	     

	22.
	Samodejne dopplerske meritve v živi in zamrznjeni sliki. Avtomatska korekcija vpadnega kota.

	     

	23.


	Programska oprema za samodejno zaznavanje žil na ultrazvočni sliki ter samodejna postavitev merilnega vzorca, velikost vzorca, smer pretoka ter avtomatska korekcija vpadnega kota.

	     

	24.
	Avtomatična optimizacija 2D slike, PW Dopplerje (osnovna linija, PW Gain, hitrostna skala).

	     

	25.
	Avtomatična optimizacija Color Doppler Gain s pritiskom na eno tipko.

	     

	26.
	Možnost priprave meritvenih protokolov.


	     

	27.
	Programska oprema za Shear Wave elastografijo in kvantifikacijo atenuacije tkiva (ATT).


	     

	28.
	Programska oprema za Strain elastografijo z indikatorjem pravilne amplitude kompresije ter avtomatske meritve. Delovanje na vseh ponujenih sondah.


	     

	29.
	Prikaz meritev Strain elastografije, Shear Wave elastografije ter atenuacije tkiva istočasno.

	     

	30.
	Aparat mora v primeru nadgradnje (možnost nadgradnje) omogočati priklop in delovanje endoskopske opreme (radialnih in linearnih endoskopov) za izvedbo EUS.


	     

	III.
	ARHIVIRANJE
	     

	1.
	Shranjevanje surovih (Raw Data ) ultrazvočnih podatkov na različne spominske medije in interni trdi disk kapacitete vsaj 1TB ter možnost kasnejše obdelave osnovnih parametrov, kot npr. 2D slike in izvedba meritev.

	     

	2.
	Aparat mora biti povezljiv v lokalno omrežje, DICOM vmesnik, pošiljanje in shranjevanje slik, tiskanje, delovna lista.


	     

	3.
	USB izhodi – vsaj 5 izhodov USB2.0 ter vsaj 1 izhod USB3.0

	     

	4.
	DVI digitalni video izhod ali HDMI izhod.

	     

	5.
	Sistem mora biti opremljen z digitalnim črno belim video tiskalnikom.

	     

	IV.
	ULTRAZVOČNE SONDE (dovoljeno odstopanje od zahtevanih parametrov so lahko v mejah +/- 5%)


	     

	1.
	Mono-kristalna konveksna sonda, osnovni vidni kot (FOV) brez razširjenega (extended) prikaza vsaj 70 stopinj, frekvenčno območje od 1 do vsaj 6 MHz. Ob morebitni kasnejši nadgradnji aparata, mora imeti sonda možnost delovanja s fuzijsko opremo. Punkcijski nastavek.

	     

	2.
	Matrična monokristalna linearna sonda, frekvenčno območje od 2 do vsaj 9 MHz, širina vidnega 2D polja (Field of View ) 45 mm (v primeru brez trapezoidnega in brez razširjenega prikaza).


	     

	V.
	MOŽNOSTI NADGRADNJE
	     

	1.
	Programska oprema za delo s kontrasti ter analizo kontrastov na aparatu.

	     

	2.
	Matrična linearna sonda s silikonskimi rezinami, širokim frekvenčnim razponom od 2 MHz do vsaj 22 MHz, širino vidnega 2D polja (Field of View) 38 mm (v primeru brez trapezoidnega in brez razširjenega prikaza) ter z vsaj 1728 elementi.

	     

	3.
	Programska in strojna oprema za delovanje virtualne volumske navigacije: simultani prikaz CT ali MR prereza skupaj z aktualnim UZ prerezom.

	     

	4.
	Ustrezna programska in strojna oprema za priklop in delovanje endoskopske opreme za izvedbo EUS.


	     


SKLOP 2: UZ aparat za potrebe oddelka za nefrologijo
	Zap.št.
	
	Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve

	I.
	OSNOVNE LASTNOSTI APARATA
	     

	1.
	UZ aparat mora biti nov (leto izdelave 2025), iz redne proizvodnje in še nikoli uporabljen za klinične ali demonstracijske namene.


	     

	2.
	S strani proizvajalca mora biti uvrščen v najvišji kakovostni razred njihove trenutne ponudbe (Premium razred). Imeti mora naloženo zadnjo verzijo programske opreme z najnovejšo digitalizirano in UI tehnologijo.


	     

	3.
	Vsaj 22 palčni OLED monitor na fleksibilni ročici. Monitor mora biti nastavljiv po višini, vrtljiv v levo in desno z možnostjo nagiba naprej in nazaj, tudi v izklopljenem stanju aparata.

	     

	4.
	Upravljanje s pomočjo barvnega LCD dotikalnega zaslona. Diagonala upravljalnega zaslona mora biti, zaradi večje preglednosti funkcij, dolga vsaj 10,4 palcev. 

	     

	5.
	Vsaj štiri aktivna priključna mesta za UZ sonde z brezpinskimi konektorji ter dva pasivna priključna mesta na sprednji strani aparata.

	     

	6.
	Digitalna alfa numerična tipkovnica na LCD dotikalnem zaslonu in alfa numerična tipkovnica pod upravljalnim panelom aparata.


	     

	7.

	Odlagalna mesta za sonde in gel morajo biti na obeh straneh aparata.
	     

	8.
	Grelec gela, integriran v upravljalni panel na desni strani UZ aparata. 


	     

	9.
	Na upravljalni plošči naj bo vsaj 10 gumbov, ki se jih lahko poljubno programira za nastavitve različnih funkcij.


	     

	10.
	Širina aparata ne sme presegati 55 cm.

	     

	11.
	Upravljalni panel z monitorjem nastavljiv po višini gor/dol vsaj 45 cm ter možnostjo premikanja levo/desno tudi v ugasnjenem stanju UZ aparata.


	     

	12.
	Sistemski operacijski sistem najmanj Windows 10.

	     

	II.
	NAČINI PRIKAZA IN PROGRAMSKA OPREMA


	     

	1.
	2D, Pulzni Doppler (PW), M-prikaz.

	     

	2.
	Simultani prikaz dveh ravnin ultrazvočnega prikaza v realnem času (Real-time Biplane).

	     

	3.
	Visoko pulzirana frekvenca Dopplerja (HPRF).


	     

	4.
	Barvni prikaz toka (CDI, Power Doppler).


	     

	5.
	Širokopasovni visoko-ločljivi bi-direkcionalni Barvni Doppler za opazovanje drobnega ožilja.

	     

	6.
	Dual mode prikaz levo/desno, (B-mode in Color mode).


	     

	7.
	Harmonski prikaz tkiva.

	     

	8.
	Trapezoidni prikaz na linearnih sondah.

	     

	9.
	B-steer  funkcija za črno-belo sliko.

	     

	10.
	Programska oprema za panoramski prikaz B slike.


	     

	11.
	Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz (Compound).

	     

	12.
	Programska oprema za redukcijo šuma v ultrazvočni sliki, brez izgube koristnih informacij (vsaj 8 stopenj).

	     

	13.
	Najmanj 63500  2D slik v Cineloop sekvenci.


	     

	14.
	Pri delu z linearno in konveksno sondo mora aparat omogočati avtomatsko ojačitev prikaza punkcijske igle, kar pomeni izboljšano vidljivost same igle in lažje delo s tanjšimi iglami.


	     

	15.
	Avtomatična optimizacija hitrosti širjenja UZ valov glede na vrsto tkiva ter možnost ročne nastavitve (omogočeno za linearno in konveksno sondo). Ročna nastavitev mora biti omogočena med samim potekom dela z enostavnim spreminjanjem - s pritiskom na eno tipko.


	     

	16.
	Write zoom funkcija (povečevanje UZ slike ob majhni izgubi kvalitete) in zoom po zamrznitvi slike.


	     

	17.
	Samodejne dopplerske meritve v živi in zamrznjeni sliki. Avtomatska korekcija vpadnega kota.

	     

	18.
	Možnost povečave izbranega področja.


	     

	19.
	Dinamično območje delovanje aparata vsaj 320 dB.

	     

	20.
	Vsaj 7.000.000 delovnih kanalov.

	     

	21.
	Globina prikaza do vsaj 40 cm.

	     

	22.
	Kontinuirano dinamično fokusiranje za optimalni prikaz vzdolž celotne globine UZ slike. Izboljšan prikaz slike (večja občutljivost, kontrast in prostorska ločljivost) tudi na področju zelo globokih predelih prikaza.


	     

	23.


	Avtomatična optimizacija 2D slike, PW Dopplerja (osnovna linija, PW Gain, hitrostna skala). 

	     

	24.
	Avtomatična optimizacija Color Doppler Gain s pritiskom na eno tipko.

	     

	25.
	Samodejne meritve debeline intime medie (IMT).

	     

	26.
	Za merjenje hitrosti pretoka vzdolžnih žil: samodejno zaznavanje žil na ultrazvočni sliki ter samodejna postavitev merilnega vzorca, velikost vzorca, smer pretoka ter avtomatska korekcija vpadnega kota. 


	     

	27.
	Možnost priprave meritvenih protokolov.


	     

	III.
	ARHIVIRANJE
	     

	1.
	Shranjevanje surovih (Raw Data) ultrazvočnih podatkov na različne spominske medije in interni trdi disk kapacitete vsaj 1TB ter možnost kasnejše obdelave osnovnih parametrov, kot npr. 2D slike in izvedba meritev.

	     

	2.
	USB izhodi – vsaj 5 izhodov USB 2.0 ter vsaj 1 izhod USB 3.0.

	     

	3.
	DVI digitalni video izhod.

	     

	4.
	Možnost povezave UZ aparata preko LAN in Wi-Fi omrežja.


	     

	5.
	Črno-beli video termični tiskalnik.

	     

	6.
	Popolna integracija z RIS PACS sistemom (DICOM pošiljanje in shranjevanje slik, tiskanje, delovna lista).

	     

	IV.
	ULTRAZVOČNE SONDE
	     

	1.
	Konveksna monokristalna sonda za pregled abdomna, vidni kot vsaj 150 stopinj, frekvenčno območje od 1 do vsaj 6 MHz. Sonda mora imeti vsaj 160 elementov. 

	     

	2.
	Linearna sonda  s frekvenčnim razponom od 2 do vsaj 12 MHz, širina vidnega 2D polja (Field of View) 38 mm (v primeru brez trapezoidnega in brez razširjenega prikaza).


	     

	V.
	MOŽNOST NADGRADNJE
	     

	1.
	Programska in strojna oprema za izvedbo fuzije (simultani prikaz CT ali MR slike skupaj z aktualnim UZ prikazom). 

	     

	2.
	Programska fuzijska oprema, ki omogoča sledenje gibanja telesa (Body motion tracking).

	     

	3.
	Programska fuzijska oprema, ki omogoča sledenje konice RFA igle (Needle tracking).


	     

	4.
	Programska oprema za delo s kontrasti ter programska oprema za analizo kontrastov na UZ aparatu. 


	     

	5.
	Programska oprema za merjenje elastičnosti in togosti žilnih sten.

	     

	6.
	Programska oprema za 2D Shear Wave elastografijo in Shear Wave meritve. 

	     

	7.


	Kvantifikacija atenuacije tkiva (kot na primer Attenuation measurements ali enakovredno). 


	     

	8.
	Hkratni prikaz Strain Elastografije in Shear Wave meritev ter atenuacije tkiva. 

	     

	9.
	Matrična linearna sonda s silikonskimi rezinami, širokim frekvenčnim razponom od 2 MHz do vsaj 22 MHz, širino vidnega 2D polja (Field of View) 38 mm (v primeru brez trapezoidnega in brez razširjenega prikaza) ter z vsaj 1728 elementi. Pozicijski senzor za fuzijo.

	     

	10.
	Monokristalna linearna sonda s širokim frekvenčnim razponom od 2 do vsaj 9 MHz, širina vidnega 2D polja (Field of View) 45 mm (v primeru brez trapezoidnega in brez razširjenega prikaza). 


	     


Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj 

navedenim opisom.

	V/na      , dne      

	Ponudnik (vpisati točen naziv pondunika):
	     

	Zastopnik/prokurist (ime in priimek)


	Podpis
	Žig

	     
	
	


Stran 2 od 2
Stran 1/2

