## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3861
RS | Šifra | #1572
RN | Način | C
RO | Opis | MP za potrebe radiologije
AO | Velja od | 2025-05-17
AD | Velja do | 2027-05-16
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N000724 | ŽICA AMPLATZ s pomičnim jedrom 0,035'' 150CM ravna konica |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Amplatz žica s pomičnim jedrom, ki omogoča fiksiranje mehkega dela ravne konice žice, iz nerjavečega jekla, prekrita s PTFE, debeline 0,035'', dolžine 150 cm +/- 10%. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | E
CP | N | #N008926 | ZANKA ZA IZVLEK TUJKOV |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zanka za izvlek tujkov z radiopačno atraumatsko zanko iz nitinola z dostavnim katetrom in torkerjem za lažjo manipulacijo. Premer zanke 5-35mm s 5mm koraki, dolžina žice 120 cm +/- 5% s pripadajočim katetrom Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3 | [7 empty] | E
CP | N | #N008927 | ZANKA (MIKRO) ZA IZVLEK TUJKOV |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zanka za izvlek tujkov z radiopačno atraumatsko zanko iz nitinola z dostavnim katetrom in torkerjem za lažjo manipulacijo. Premer zanke 2,4,7 mm, dolžina žice 175 cm odstopanje +/-10% in s pripadajočim katetrom Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2 | [7 empty] | E
CP | N | #N008928 | POTISKAČ ZA EMBOLIZACIJSKE SPIRALE 180CM, 0,018'' |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Coil pusher' - žica za potisk embolizacijskih spiral iz nerjavečega jekla, prekrit s ptfe prevleko, z radiopačnim označevalcem na konici, debeline 0,018'', dolžine 180cm odstopanje +/-10%. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3 | [7 empty] | E
CP | N | #N008929 | ŽICA AMPLATZ - ZELO TRDA |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Amplatz zelo trda žica iz nerjavečega jekla, prekrita s PTFE, debeline 0,035 '', dolžine 145cm in 180cm odstopanje +/-10%, s fleksibilno konico 1cm in 3cm, dolžina konice 7cm, ošiljen mehak ("floppy") vrh, z možnostjo ravne in ukrivljene konice. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2 | [7 empty] | E
CP | N | #N008930 | ŽICA HEAVY DUTY ''J'' TIP 0,035'' 180CM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 'Heavy duty'' žica iz nerjavečega jekla, prekrita s ptfe, debeline 0,035'', dolžine 145, 180 in 260cm odstopanje +/-10%, ošiljen in floppy vrh 1,5mm, uktivljena konica ''J''. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | E
CP | N | #N008931 | ŽICA HIDROFILNA STANDARDNA |  |  |  | 250 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Hidrofilna žica s 'shaft'-om standardne trdote iz nitinol tapered sredice in tungsten ovojem, torkabilna, standardna, debeline 0,018'' in 035'', dolžine 80, 150, 180 in 260cm odstopanje +/-10%, z ravno in ukrivljeno konico. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 10 | [7 empty] | E
CP | N | #N008932 | ŽICA HIDROFILNA "TRDA" |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Hidrofilna žica s trdim 'shaft'-om iz nitinol tapered sredice, torkabilna, debeline 0,035, z ravno in ukrivljeno konico dolžine 80, 150, 180 in 260cm odstopanje +/-10%. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 10 | [7 empty] | E
CP | N | #N008933 | ŽICA VODILNA hibridna jeklena s fleksibilno nitinolsko konico 0,018'' |  |  |  | 150 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Jeklena žica s fleksibilno nitinolsko konico z visoko navorno lastnostjo 1:1 debeline 0,018'', dolžine 210 in 300cm odstopanje +/-10%, dolžina fleksibilne konice 10 in 25 cm odstopanje +/-5% s polimerno prevleko in s hidrofilnim premazom, teža konice 4g. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N008934 | ŽICA VODILNA hibridna jeklena s fleksibilno nitinolsko konico 0,014'' |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Jeklena žica s fleksibilno nitinolsko konico z visoko navorno lastnostjo 1:1 debeline 0,014'', dolžine 190 in 300cm odstopanje +/-10%, s polimerno prevleko in s hidrofilnim premazom, teža konice 2,8 do 3,5g. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N008935 | ŽICA STANDARD ''J'' TIP 0,035'' |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica, prekrita s PTFE, ukrivljena konica ''J'', širine 1,5 in 3mm , debeline 0,035'', dolžine 150, 180 in 260 cm (odstopanje +/-10%). Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 30 | [7 empty] | E
CP | N | #N008936 | KATETER ZA PULZNO LIZO 0,035'' |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter z radioopačnim označevalcem, infuzijski segment različnih dolžin. Dolžine katetrov 45 – 135 cm (tri različne dolžine), debeline 4F in 5F, v setu z okluzijsko žico. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2 | [7 empty] | E
CP | N | #N008937 | ŽICA VODILNA 0,035'' 260CM zelo trda nitinolska žica s hidrofilno konico dolžine 5cm |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zelo trda (''ekstra stiff'') nitinolska žica s PTFE prevleko proksimalnega dela in hidrofilno prevleko distalnega dela, s fleksibilno ravno in s fleksibilno ukrivljeno konico, debeline 0,035'', dolžine 260cm odstopanje +/-10%, dolžina fleksibilne konice 5 cm odstopanje +/-10%. | [7 empty] | E
CP | N | #N008938 | ŽICA CTO (KRONIČNE TOTALNE OKLUZIJE) |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilne žice za kronične totalne okluzije (CTO) in visoko kalcificirane žile, iz nerjevčega jekla, dimenzije 0.014'' in 0.018'', enodelno jedro, ravna, distalno hidrofilna s polimernim ovojem in vzmetnimi spiralami dolžine 15, 17 in 22 cm. Radiopačna konica dolžine 3, 15 in 17cm, z aksialno silo potrebno za ukrivitev konice izražena z maso 1.0g, 4.0g, 12.0g, 20.0g in 30.0g. Tudi z ošiljenim vrhom iz 0.014'' na 0.008'' ter iz 0.018 na 0.013''. Dolžine: 180cm, 190cm in 300cm. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N008939 | ŽICA DELOVNA za kompleksne lezije 0,014'' in 0,018'' |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Delovne vodilne žice za visokokalcificirane, kompleksne lezije, iz nerjavečega jekla, dimenzije 0,014'' in 0,018'', enodelno jedro, ravne, predukrivljene, distalno hidrofilne s polimernim ovojem in vzmetnimi spiralami, z radioopačnim vrhom, s potrebno aksialno silo za ukrivitev konice izraženo z masno mero 3.0g, 4.0g, 7.5g, 12.0g in 40.0g. Tudi z ošiljenim vrhom iz 0.018'' na 0.014'' ter iz 0.014'' na 0.009''. Dolžine 200, 235 in 300cm. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N008940 | ČEP EMBOLIZACIJSKI |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Emboliazcijski čepki, tipi ''Amplatzer'' 1, 2, 3 in 4, pleteni iz nitinolovega pletiva, odklopni, za embolizacijo periferne vaskulature, v kompletu z vodilno žico, premeri od 4-22mm (znotraj tega razpona mora biti ponujenih vsaj 5 različnih velikosti).Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N008941 | DELCI EMBOLIZACIJSKI SFERIČNI |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Embolizacijski delci, hidrofilni, sferični, premera 100-1100 mikronov (znotraj tega razpona mora biti ponujenih vsaj 7 različnih mer), pakirani v barvno označene 2ml brizge, natančno kalibrirane in obarvane. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N008942 | DELCI EMBOLIZACIJSKI PVA |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Embolizacijski delci, iz PVA, premera 100-1000 mikronov (znotraj tega razpona mora biti ponujenih vsaj 6 različnih mer), pakirani v barvno označene vsebnike po 1ml. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N008943 | SPIRALE EMBOLIZACIJSKE 'odklopne', za sistem 0.018'' |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Embolizacijske spirale iz platine s sintetičnimi vlakni, za širino dovodnega sistema 0.018'', premer zvite spirale 3-20mm, dolžina 6-50cm, izjemno radiopačne, prednaložene na sistemu za sproščanje, popolnoma repozicijske, MRI kompatibilne. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N008944 | SPIRALE EMBOLIZACIJSKE 'odklopne', debeline 0.020'', za velike lumne |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Embolizacijske spirale, troslojne (centralna nitinolska žica in navoj ter zunanji navoj iz platine), dveh izvedb trdote – mehka in trda debeline 0.020'', repozicijske, kompatibilne z mikrokatetrom 0,025'' v kompletu s komptibilnim mikrokatetrom in kompatibilnim sprožilcem. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N008945 | SPIRALE EMBOLIZACIJSKE 'odklopne', debeline 0.020'', za visoke pretoke |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nitinolske embolizacijske spirale za visoke pretoke, triplastna, kombinirana – sidro + polnilo, debeline 0.020'', kompatibilna z mirkokatetrom 0.025'' – 0.027'', 3D premer 4, 5, 6, 8 mm s kompatibilnim mikrokatetrom in kompatibilnim sprožilcem. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N008946 | SPIRALE EMBOLIZACIJSKE 'odklopne', za sistem 0.035'' |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Embolizacijske spirale iz platine s sintetičnimi vlakni, za širino dovodnega sistema 0.035'', premer zvite spirale 4-20mm (znotraj tega razpona mora biti ponujenih vsaj 5 mer), dolžina 7cm in 14cm, izjemno radiopačne, prednaložene na sistemu za sproščanje, popolnoma repozicijske, MRI kompatibilne. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N008947 | SPIRALE EMBOLIZACIJSKE z vlakni za za sistem 0.035'', premer zvite spirale 3-20mm, dolžina 3-20cm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Embolizacijske spirale iz zlitine inconel s sintetičnimi vlakni, za širino dovodnega sistema 0.035'', premer zvite spirale 3-20mm, dolžina 3-20cm, za žile visokih pretokov, MRI kompatibilne. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N008948 | SPIRALE EMBOLIZACIJSKE z vlakni za za sistem 0.018'' |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Embolizacijske spirale iz platine s sintetičnimi vlakni, mehke, za širino dovodnega sistema 0.018'', premer zvite spirale 2-10mm, dolžina 3-14cm, dizajna Nester, za dolge žile, MRI kompatibilne. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N008949 | SPIRALE EMBOLIZACIJSKE z vlakni za za sistem 0.035'' |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Embolizacijske spirale iz platine s sintetičnimi vlakni, mehke, za širino dovodnega sistema 0.035'', premer zvite spirale 2-20mm, dolžina 3-20cm, dizajna Nester, za dolge žile, MRI kompatibilne. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Lahko embolizacijske spirale, premer zvite spirale 3-20mm, dolžina 7-20cm, ki ustreza vsem ostalim tehničnim zahtevam | [7 empty] | E
CP | N | #N008950 | SPIRALE EMBOLIZACIJSKE z vlakni za za sistem 0.018'', tipa "Tornado" |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Embolizacijske spirale iz platine s sintetičnimi vlakni, mehke, za širino dovodnega sistema 0.018'', oblike tornada, za male tapered žile, MRI kompatibilne. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N008951 | SPIRALE EMBOLIZACIJSKE z vlakni za za sistem 0.035'', tipa "Tornado" |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Embolizacijske spirale iz platine s sintetičnimi vlakni, mehke, za širino dovodnega sistema 0.035'', oblike tornada, za male tapered žile, MRI kompatibilne. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N008953 | LEPILO EMBOLIZACIJSKO resorbilno |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Resorbilno embolizacijsko lepilo, ''Marbagelan'' gelatina | [7 empty] | E
CP | N | #N008954 | LEPILO EMBOLIZACIJSKO neresorbilno |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Akrilatno neresorbilno embolizacijsko lepilo tipa ''Onyx'' | [7 empty] | E
CP | N | #N008955 | OPORNICA ŽILNA SAMOEKSPANZIJSKA za žico 0,035'', premer 5-7mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Samoekspanzijska žilna opornica, brez krčenja (ob sprostitvi ohranitev nominalne dolžine); sistem sestavljen iz sistema katetra in samoekspanzijske žilne opornice premontirane na distalni del sprožilnega katetra. Material stenta nitinol z radiopačnimi marterji na obeh koncih stenta, sistem kompatibilen z žico 0,035'', diameter žilne opornice od 5-10mm z 1mm koraki, dolžina stenta od 30 (lahko tudi od 20mm) do vsaj 170mm z vsaj 7 različnimi dolžinami posameznega premera stenta, uporabna dolžina sistema 80cm +/-15% in 125 cm +/-30%, za žilno uvajalo do 6F. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 5 | [7 empty] | E
CP | N | #N008956 | OPORNICA ŽILNA SAMOEKSPANZIJSKA za žico 0,035'', premer 8-14mm |  |  |  | 25 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Samoekspanzijska žilna opornica, brez krčenja (ob sprostitvi ohranitev nominalne dolžine); sistem sestavljen iz sistema katetra in samoekspanzijske žilne opornice premontirane na distalni del sprožilnega katetra. Material stenta nitinol z radiopačnimi markerji na obeh koncih stenta, sistem kompatibilen z žico 0,035'', premer žilne opornice 5-14mm (znotraj tega razpona mora biti na voljo vsaj 5 različnih premerov), dolžina stenta od 30 (lahko tudi od 20mm) do 80mm, vsak premer stenta na voljo v vsaj 5 različnih dolžinah, uporabna dolžina sistema 80cm +/-15% in 125 cm +/-10%, za žilno uvajalo do 6F. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 5 Lahko ustrezno samoekspanzijsko žilno opornico z minimalnim krčenjem (manj kot 2%). Lahko ustrezno opornico žilno samoekspanzijsko, z minimalnim krčenjem | [7 empty] | E
CP | N | #N008957 | OPORNICA ŽILNA SAMOEKSPANZIJSKA IZ PREPLETENIH NITINOLSKIH ŽIC |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica žilna samoekspanzijska iz prepletenih nitinolskih žic za 6 Fr uvajalo, dolžine katetrov 80 in120 cm, premer 4.5-7.5mm z milimetrskimi koraki, od 20 do 200mm (za premere 4,5-6,5mm vsaj 6 različnih dolžin, za premer 7,5mm vsaj 4 različne dolžine). Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 5 | [7 empty] | E
CP | N | #N008958 | OPORNICA ŽILNA SAMOEKSPANZIJSKA DES (s sproščanjem zdravila) |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Samoraztezna opornica za AFS lezije, iz nitinola, prekrita s paclitaxelom, brez polimera, dizajna Z-celic, štirje zlati radioopačni markerji na vsaki strani opornice, 6 Fr. dovodni katetrski sistem dolžine 80 in 125 cm, premera 5-8mm z milimetrskimi koraki, vsaj 5 različnih dolžin znotraj 40-140mm, za vodilno žico 0.035". Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 5 | [7 empty] | E
CP | N | #N008959 | OPORNICA ŽILNA SAMOEKSPANZIJSKA z žico 0,014'', premer 3-8mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Samoekspanzijska žilna opornica, kompatibilna z žico 0,014'' ali 0,018'' in žilnim uvajalom 4-5Fr, delovna dolžina katetra 85cm (+/-10%) in 135cm (+/-10%), premer 3-8mm (znotraj tega razpona vsaj 5 različnih premerov), dolžina 20-200mm (znotraj tega razpona vsaj 5 različnih dolžin za premere 3-6mm in vsaj 3 različne dolžine za premer 8mm). Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2 | [7 empty] | E
CP | N | #N008960 | OPORNICA ŽILNA NA BALONU za žico 0,035'', premer 5-10mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žilna opornica na balonu, kompatibilna z žico 0,035'' in žilnim uvajalom do največ 7Fr, delovna dolžina katetra 80cm +/- 10% in 130 +/-10%, premer 4mm-10mm z milimetrskimi koraki, dolžine stenta od 12+/-2mm do 58+/-2 mm z vsaj tremi (3) različnimi dolžinami za posamezni premer stenta. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 5 | [7 empty] | E
CP | N | #N008961 | OPORNICA ŽILNA ''COVERED STENT'' NA BALONU za žico 0,035', 5–10mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žilna endoproteza, fiksirana na nekompliantnem balonskem katetru, opornica iz nerjavečega jekla, obdana zunaj in znotraj s PTFE slojem, minimalnega krčenja, nizko profilna, na katetrskem sistemu dolžine 80cm in 125cm +/-10%, za žico 0,035'', za žilno uvajalo do največ 8Fr, premera 5-10mm (lahko do 12mm) z milimetrskimi koraki, dolžine 15+/-2mm do 57+/- 2mm (za premere 5-8mm vsaj 4 različne dolžine, za ostale premere vsaj 2 različni dolžini). Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3 | [7 empty] | E
CP | N | #N008962 | OPORNICA ŽILNA SAMOEKSPANZIJSKA ''COVERED STENT'' za žico 0,035'', premer 5-10mm |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Samoraztezna endoproteza iz nitinola, obdana z dvema PTFE slojema, z markerji, za žilno uvajalo do 10Fr, dolžina nosilnega katetra 80cm in 120 cm +/-10%, kompatibilna z žico 0,035''; premera med 5-14mm (znotraj tega razpona vsaj 6 različnih premerov), dolžine 20-120mm (znotraj tega razpona vsaj 5 različnih dolžin). Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2 | [7 empty] | E
CP | N | #N008963 | OPORNICA ŽILNA SAMOEKSPANZIJSKA ''COVERED STENT'' ZA ODTOČNE VENE A-V FISTUL |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Samoraztezna endoproteza iz nitinola, obdana s PTFE slojem, z markerji na obeh koncih stenta. Covered stent mora biti dobavljiv v 'ravni' in 'konusni' konfiguraciji, za žilno uvjalao do 9Fr, uporabne dolžine sistema 80cm in 120 cm, sistem kompatibilen z žico 0,035''; premera 6-10 mm z milimetrskimi koraki, dolžine 30-100mm (za vsak premer vsaj 5 različnih dolžin). Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | E
CP | N | #N008964 | OPORNICA ŽILNA SAMOEKSPANZIJSKA VEČPLASTNA - MFM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žilna opornica sestavljena iz več plasti kobaltove zlitine, za endovaskularno izključevanje anevrizme in ohranitvijo pretoka v stranskih vejah, premer žilne opornice 6 – 16 mm (znotraj tega razpona vsaj 8 različnih premerov), dolžina 30-120mm (vsaj 6 različnih dolžin za premere 6-10mm in vsaj 4 različne dolžine za premere 14-16mm), dolžina sistema 80 ali 110cm, kompatibilen z žico 0,018''. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N008965 | OPORNICA ŽILNA STENT ZA AORTO 25MM diameter 25MM, dolžina 40MM 14F |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | STENT ZA AORTO diameter 25mm, dolžina 40mm ; 14F Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2 Lahko tudi stent za aorto diametra 24 mm in 26 mm z dovodnim sistemom 10F. | [7 empty] | E
CP | N | #N008966 | OPORNICA ŽILNA ZA AORTO 26MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žilna opornica za aorto, 26mm aortni del; 14,5mm iliakalni del (dolžine 16cm) in 16mm iliakalni del (dolžine 13,5cm), z balonom 16-34mm. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N008967 | OPORNICA ŽILNA SAMOEKSPANZIJSKA VENSKA 7Fr |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Venska samoekspanzijska žilna opornica za iliofemoralne vene, za 7Fr uvajalo in 0,035'' vodilno žico, premer 14 in 16mm, vsaj treh dolžin v območju 60-140mm, uporabna dolžina katetrskega sistema 80 in 120 cm. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N008968 | OPORNICA ŽILNA SAMOEKSPANZIJSKA VENSKA 8-10Fr |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Venska samoekspanzijska žilna opornica za iliofemoralne vene, za uvajalo 8 – 10Fr in 0,035'' vodilno žico, premer 10-20mm z 2mm koraki, z vsaj 6 različnimi dolžinami med 40-160mm, uporabna dolžina katetrskega sistema 80 in 120 cm. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N009516 | OPORNICA ŽILNA ''COVERED STENT'' NA BALONU za žico 0,014', 2,5–5mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žilna endoproteza, fiksirana na nekompliantnem balonskem katetru, minimalnega krčenja, nizko profilna, na katetrskem sistemu dolžine med 130 in 160cm, za žico do 0,014'', za žilno uvajalo do 5Fr, premera 2.5-5mm vsaj 3 različnih premerov, dolžine 8 - 24 mm, znotraj razpona vsaj 3 različne dolžine. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignaciji: 2 | [7 empty] | E
CP | N | #N009517 | KATETER DIAGNOSTIČNI "FLUSH" |  |  |  | 350 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Diagnostični kateter, visokopretočen, radioopačen, premazan, ojačan, s stranskimi luknjami, 4Fr in 5Fr, za žico 0.035'', max. tlak 1200psi, dolžina 60-100cm (vsaj dve dimenziji), vsaj dve različni obliki (pig-tail in ravna). Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 10 | [7 empty] | E
CP | N | #N009518 | KATETER DELOVNI HIDROFILNI |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Diagnostični kateter, visokopretočen, radioopačen, hidrofilen, brez stranskih lukenj, z ojačano strukturo, debeline 4Fr in 5Fr, dolžine 60-100cm (vsaj tri različne dolžine), za žico 0.035“, vsaj 10 različnih oblik (obvezno pa sledeče oblike: vertebralni, Bernstein, oblika kobrine glave, U oblika konice, ukrivljeni U oblika konice). Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 10 | [7 empty] | E
CP | N | #N009519 | KATETER DELOVNI NEHIDROFILNI |  |  |  | 400 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Diagnostični kateter, visokopretočen, radioopačen, brez stranskih lukenj, z ojačano strukturo, debeline 4Fr in 5Fr, dolžine 60-100cm (vsaj tri različne dolžine), za žico 0.035“, vsaj 10 različnih oblik (obvezno pa sledeče oblike: vertebralni, Bernstein, Cobra, U oblika konice, ukrivljeni U oblika konice). Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 5 | [7 empty] | E
CP | N | #N009520 | KATETER OPORNI RAVEN HIDROFILEN |  |  |  | 150 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter oporni raven, v celoti hidrofilen, radioopačen, debeline 4Fr in 5Fr, dolžine 60-120cm (vsaj 3 različne dolžine), za žico 0.035“. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 5 | [7 empty] | E
CP | N | #N009521 | MIKROKATETER |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mikrokateter, podporni, torkabilen, hidrofilen, z radioopačnimi markerji, debeline 1.8F-3Fr, dolžine 120-180cm (vsaj tri različne dolžine), za žice 0.014“- 0.021“. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2 | [7 empty] | E
CP | N | #N009522 | MIKROKATETER Z VODILNO ŽICO |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mikrokateter, podporni, torkabilen, hidrofilen, debeline 2-3Fr, dolžine 110-150cm, koaksialni sistem z lastno nitinolno vodilno žico. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2 | [7 empty] | E
CP | N | #N009523 | MIKROKATETER EMBOLIZACIJSKI |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mikrokateter, ustrezen za aplikacijo sferičnih embolizacijskih sredstev premera do vsaj 700um, debelina 2-3F, dolžina 100-180cm (vsaj dve različni dolžini), za vodilno žico 0.018“-0.021"". Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2. | [7 empty] | E
CP | N | #N009524 | KATETER BALONSKI OKLUZIJSKI |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter balonski, visoko kompliantni, za začasne okluzije, variabilen premer balona od vsaj 10mm do maksimalno 50mm (glede na volumen polnitve), dolžina katetra 80-120cm, za žico 0.035". Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | E
CP | N | #N009525 | KATETER BALONSKI ZA VELIKE PREMERE NEKOMPLIANTNI |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter balonski, dizajna OTW, nekompliantni, premer 12mm-26mm (vsaj 7 različnih debelin), dolžina balona 2-6cm, dolžina katetra 70-130cm (vsaj dve različni dolžini), 7-12Fr, za žico 0.035"". Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2 | [7 empty] | E
CP | N | #N009526 | KATETER BALONSKI ILIAKALNI |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter balonski, dizajna OTW, za žico debeline 0.035“, s hidrofilno prevleko, z radioopačnimi markerji, premer balona med 3mm-15mm (vsaj 5 različnih debelin), dolžina balona 2cm-30cm (vsaj 5 različnih dolžin), za žilno uvajalo 5-8Fr. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 5 | [7 empty] | E
CP | N | #N009527 | KATETER BALONSKI ILIAKALNI VISOKOTLAČNI |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter balonski, dizajna OTW, za žico debeline 0.035“, s hidrofilno prevleko, z radioopačnimi markerji, nekompliantni/visokotlačni, premer balona 7mm-15mm (vsaj 5 različnih debelin), dolžina balona 2cm-10cm (vsaj 5 različnih dolžin), za žilno uvajalo 5-8Fr. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 5. | [7 empty] | E
CP | N | #N009528 | KATETER BALONSKI VISOKOTLAČNI ZA AV FISTULE |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter balonski, dizajna OTW, za žico debeline 0.035“, izjemno nekomplianten, za dilatacije z zelo visokim tlakom, RBP nad 30atm za vse debeline balonov, debelina balonov med 4-12mm (vsaj 7 različnih debelin), dolžina balona 2-10m (vsaj 4 različne dolžine), dolžina katetrskega sistema 50-80cm (vsaj dve različni dolžini). Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 4 | [7 empty] | E
CP | N | #N009529 | KATETER BALONSKI VISOKOTLAČNI |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter balonski, dizajna OTW, za žico debeline 0.035“, za dilatacije z visokim tlakom, fleksibilen, debelina balonov med 3-12mm (vsaj 7 različnih debelin), dolžina balona 2-100mm (vsaj 4 različne dolžine), dolžina katetrskega sistema 40-80cm (vsaj dve različni dolžini), RBP za balone do 6mm vsaj 25atm, za balone nad 6mm pa vsaj 18atm. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 4 | [7 empty] | E
CP | N | #N009530 | KATETER BALONSKI FEMOROPOPLITEALNI 4Fr |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter balonski, dizajna OTW, za žico debeline 0.018“, s hidrofilno prevleko, z radioopačnimi markerji, premer balona 4mm-7mm (vsaj 3 različne debeline), dolžina balona 2cm-20cm (vsaj 7 različnih dolžin), za žilno uvajalo 4-5Fr. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 10 | [7 empty] | E
CP | N | #N009531 | KATETER BALONSKI FEMOROPOPLITEALNI 5Fr-6Fr |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter balonski, dizajna OTW, za žico debeline 0.035“, s hidrofilno prevleko, z radioopačnimi markerji, premer balona 4mm-6mm (vsaj 3 različne debeline), dolžina balona 2cm-20cm (vsaj 7 različnih dolžin), za žilno uvajalo 5Fr-6Fr. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 10 | [7 empty] | E
CP | N | #N009532 | KATETER BALONSKI FEMOROPOPLITEALNI "SCORING" |  |  |  | 70 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter balonski, dizajna OTW, z radioopačnimi označevalci, z nitinolno kletko za kontrolirano dilatacijo, premer balona 2-6mm (vsaj tri različni premeri), dolžina balona 2-12cm (vsaj tri različne dolžine), dolžina katetra 100-150cm (vsaj dve različni dolžini), za žico 0.014“-0.018“. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 4 | [7 empty] | E
CP | N | #N009533 | KATETER BALONSKI FEMOROPOPLITEALNI DEB |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter, balonski, z radioopačnimi označevalci, prekrit s citostatskim zdravilom, semikoplianten, vsaj tri različne debeline balona med 4-8mm, vsaj 6 različnih dolžin balona med 4-25cm, OTW kateterski sistem dolžine 70-140cm (vsaj dve različni dolžini), za žico 0.035“, 5-6Fr uvajalo. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 5 | [7 empty] | E
CP | N | #N009534 | KATETER BALONSKI GOLENSKI 1MM-3,5MM |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter balonski, dizajna OTW, z radioopačnimi označevalci, premer balona 1-4mm (vsaj štirje različni premeri), dolžina balona 2-25cm (vsaj šest različnih dolžin), dolžina katetra 80-150cm (vsaj pet različnih dolžin), za žico 0.014“ ali 0.018“, za uvajalo 3-5Fr. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 10 | [7 empty] | E
CP | N | #N009535 | KATETER ZA KRONIČNE OKLUZIJE |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter oporni, hidrofilen, torkabilen 1:1, ki ne kolenči, ojačan za premoščanje kroničnih totalnih okluzij, z zašiljeno konico, vsaj dve različni obliki krivine konice, dolžina 90-150cm (vsaj dve različni dolžini), za žice 0.014“-0.035“. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 10 | [7 empty] | E
CP | N | #N009536 | KATETER ASPIRACIJSKI PODTLAČNI |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Aspiracijski kateter za odstranjevanje trombotičnega materiala, zunanjega premera od 3-8Fr (vsaj 3 različni premeri), delovna dolžina katetra v območju 80-150 cm, pripadajoče žice z distalno zadebelitvijo za drobljenje/razmikanje tromba, posoda za aspiracijsko črpalko in katetri velikega lumna za povezavo aspiracijskih katetrov s črpalko. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2 | [7 empty] | E
CP | N | #N009537 | KATETER ASPIRACIJSKI MOTORNO GNANI ROTACIJSKI |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Aspiracijski kateter za odstranjevanje trombov, motorno gnani, dolžine 90-120cm, kompatibilen z žilnima uvajaloma 6Fr in 8Fr. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2 | [7 empty] | E
CP | N | #N009538 | KATETER ATEROTOMIJSKI MOTORNO GNANI ROTACIJSKI |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Aspiracijsko-arteriotomijski kateter, motorno gnani, z rotacijskim rezilom, dolžine 90-120cm, kompatibilen z žilnima uvajaloma 6Fr in 8Fr. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2 | [7 empty] | E
CP | N | #N009539 | KATETER ATEROTOMIJSKI SET, BATERIJSKO GNANI, USMERJENI |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Arteriotomijski kateter, baterijsko motorno gnani, za usmerjeno aterektomijo, dolžine katetra 100-155cm, kompatibilen z žilnim uvajalom 6-7Fr. Dolžina aterektomijskega rezanja 40-75mm. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2 | [7 empty] | E
CP | N | #N009540 | KATETER ZA PONOVNI VSTOP V LUMEN |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter dizajna OTW za ponovni vstop v lumen arterije pri subintimalnem premoščanju okluzij, za žico 0.014“ in 0.018“, dolžina katetra med 80-150cm, za uvajalo do max. 6F Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2 | [7 empty] | E
CP | N | #N009541 | UVAJALO KRATKO |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | ŽILNO UVAJALO debeline 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F DOLŽINE 10 do 13cm, z (ekstra tanko radiopačno steno ter) radiopačnim označevalcem, barvno označeno, s silikonsko hemostatsko odstranljivo valvulo,z atravmatskim ravnim dilatatorjem, stranskim podaljškom in 3-potnim ventilčkom. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 20 | [7 empty] | E
CP | N | #N009542 | UVAJALO SREDNJE |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | ŽILNO UVAJALO debeline 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F DOLŽINE 20 do 25 cm, z ekstra tanko radiopačno steno ter radiopačnim označevalcem, barvno označeno, s silikonsko hemostatsko odstranljivo valvulo, z atravmatskim ravnim dilatatorjem, stranskim podaljškom in 3-potnim ventilčkom. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 10 | [7 empty] | E
CP | N | #N009543 | UVAJALO DOLGO |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | ŽILNO UVAJALO debeline 4F, 5F, 6F, 7F, 8F DOLŽINE 45 do 90cm ( tri različne dolžine v tem razponu), z ekstra tanko radiopačno steno ter radiopačnim označevalcem, barvno označeno, s silikonsko hemostatsko odstranljivo valvulo,z atravmatskim ravnim dilatatorjem, stranskim podaljškom in 3-potnim ventilčkom. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 10 | [7 empty] | E
CP | N | #N009544 | UVAJALO DOLGO HIDROFILNO |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | ŽILNO UVAJALO debeline 4F, 5F, 6F, 7F, 8F DOLŽINE 40 do 50cm, z ekstra tanko radiopačno steno ter radiopačnim označevalcem,s hidrofilno prevleko, zunanji sloj iz najlona ojačan z tuljavo iz nerjavečega jekla, notranji sloj prevlečen z PTFE, barvno označeno, s silikonsko hemostatsko odstranljivo valvulo, atravmatskim dilatatorjem, stranskim podaljškom in 3-potnim ventilčkom. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 10 | [7 empty] | E
CP | N | #N009545 | MREŽICA ZNOTRAJŽILNA ZAŠČITNA |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | ZNOTRAJŽILNO ZAŠČITNO SREDSTVO za preprečevanje emboličnih dogodkov med interventnim posegom, za žile širine od 3-7mm, sestavljen iz nitinolske mrežice ter radiopačnega markerja, kompatibilno z žico 0.014inch, dolžine vsaj 180cm. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2 | [7 empty] | E
CP | N | #N009546 | KATETER DRENAŽNI |  |  |  | 25 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DRENAŽNI KATETER debeline 6F-12F (vsaj 4 različne debeline), dolžine 15-45cm( vsaj 3 različne dolžine), kompatibilen z vodilno žico 0.035inch ali 0.038inch, z atravmatsko zavito (pigtail) konico ter širokimi drenažnimi luknjami, alkoholno rezistenten, fleksibilen material, ki preprečuje zapogibanje, radiopačno konico, hidrofilno prevleko ter s sistemom zaklepanja preko nitke. V setu z metalno in fleksibilno kanilo ter trokarjem. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 10 | [7 empty] | E
CP | N | #N009547 | NEFROSTOMA |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | KATETER za perkutano nefrostomijo, samozaklepni hidrofilni kateter na oporni igli, debeline 6F-10F (vsaj 3 različne debeline) in dolžine 20-30cm z vsaj 4 stranskimi luknjami, hidrofilno prevleko ter radiopačnim označevalcem. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 5 | [7 empty] | E
CP | N | #N009548 | DRENAŽA BILIARNA ZUNANJE-NOTRANJA |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | KATERER za ZUNANJE - NOTRANJO biliarno drenažo debeline 6F-12F (vsaj 2 različni debelini), dolžine 40cm, z stranskimi luknjami oddaljenimi od „pigtail“ konice 5cm,s hidrofilno prevleko ter označen z radiopačnim označevalcem. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2 | [7 empty] | E
CP | N | #N009549 | IGLA BIOPSIJSKA VODILNA |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | VODILNA BIOPSIJSKA IGLA z mandrenom, za ultrazvočno vodeno punkcijo, debeline 13G, kompatibilna z 14G debelo iglo na pištoli, dolžine od 7-10 cm (vsaj dve dolžini), notranje markirana za UZ vidnost, na zunanji strani označena dolžina. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 5 | [7 empty] | E
CP | N | #N009550 | IGLA BIOPSIJSKA |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | BIOPSIJSKA IGLA za histološko pištolo MAGNUM BARD, debeline 12-20G, dolžine od 10-30 cm (vsaj 4dolžine), markirana za UZ vidnost, distančnik za igle za lažje vstavljanje igle v pištolo. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 10 | [7 empty] | E
CP | N | #N009551 | IGLA BIOPSIJSKA POLAVTOMATSKA |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | BIOPSIJSKA IGLA za histološko punkcijo, „polavtomatska“, debeline 13G-20G (vsaj 4 debeline), dolžine 6-20 cm (vsaj 3 dolžine), z merilom na zunanji strani, prevlečena za boljšo UZ vidnost. Dolžina penetracije 10 in 20mm +/- 10%. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 5 | [7 empty] | E
CP | N | #N009552 | IGLA PUNKCIJSKA Z MANDRENOM |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PUNKCIJSKA IGLA Z MANDRENOM (seldinger), debeline 17,5G (kompatibilna z vodilnimi žicami 0,035inch), dolžine 7-25cm (vsaj 3 dolžine). Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 10 | [7 empty] | E
CP | N | #N009553 | IGLA PUNKCIJSKA - CITOLOŠKA PUNKCIJSKA CHIBA |  |  |  | 120 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | IGLA PUNKCIJSKA Z MANDRENOM, ZA CITOLOŠKO PUNKCIJO DOJKE; debeline 22G, dolžine 90 do 220mm (vsaj 3 dolžine). Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 10 | [7 empty] | E
CP | N | #N009554 | POKRIVALO ZAŠČITNO ZA RTG APARAT |  |  |  | 1300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zaščitna vrečka za RTG, sterilna, pravokotna, dim. 90 x75 cm, z elastično odprtino na eni strani in z v dvoje manjših lepljivih področij na drugi strani (možnost oblikovanja in pritrditve). Iz PE materiala (40 µm), transparentna. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2 | [7 empty] | E
CP | N | #N009555 | KOMPLET PUNKCIJSKI ZA UZ SONDO ALOKA |  |  |  | 400 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Prevleka za UZ sondo, sterilna, 14 x 61 cm, kompatibilna z konveksno sondo za UZ aparat Hitachi Aloka Arietta V70A. V setu so nastavki za punkcijo, kompatibilni s punkcijskim nastavkom za UZ Hitachi Aloka Arietta V70A ter sterilni gel. | [7 empty] | E
CP | N | #N009556 | PODALJŠEK PREVLEKE ZA UZ SONDO |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Prevleka za UZ sondo, latex, sterilna,13x244cm. | [7 empty] | E
CP | N | #N009557 | KOMPLET PUNKCIJSKI UZ LINEARNO SONDO - dojka |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Prevleka za UZ sondo, sterilna, kompatibilna z linerano sondo za UZ aparat Hitachi Aloka Arietta V70A. | [7 empty] | E
CP | N | #N009558 | ZAPIRALO ŽILNO S SIDROM |  |  |  | 250 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | SISTEM ZA ZAPIRANJE vbodnih mest arterij po diagnostičnem ali intervencijskem posegu. Sistem je sestavljen iz, vodilne žice, uvajala, bio-razgradljivega sidra, ki naleže na žilno steno, kolagena za v punkcijski kanal ob arteriji ter šiva. Za zapiranje 6F-8F vbodnega mesta (vsaj dve debelini). Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 10 | [7 empty] | E
CP | N | #N009559 | ZAPIRALO ŽILNO S ŠIVOM, MODULARNO, ZA VEČJE ŠIRINE |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | SISTEM ZA ZAPIRANJE vbodnih mest večjega kalibra (6F -21F), ki jih potrebujemo pri vstavljanju pokritih žilnih opornic (stent-graft). Sistem se lahko uporablja modularno (več naenkrat za širše odprtine), sestavljen je iz vodilne žice, uvajala, igel ter niti, katere z šivi zagotovijo hemostazo. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2 | [7 empty] | E
CP | N | #N009560 | OPORNICA NEŽILNA - JJ |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | OPORNICA URETERALNA ''DOUBLE J'' iz mehekega poliutretan materiala, oba konca odprta, z nitko, v pacientu mora biti lahko vsaj do 12 mesecev. V setu mora biti potiskač ('pusher') dolžine 40 cm in vodilna 'heavy duty' žica dolžine 150cm. Dolžine opranic 26 - 36 cm (vsaj 4 dolžine), debeline 4,5 Fr do 8 F (vsaj 4 različne debeline) Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 4 | [7 empty] | E
CP | N | #N009561 | NAVORNIK |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Navornik (TORKER) za vrtenje vodilne žice ter za lažje pasiranje stenoz in okluzij. Za žice debeline 0.038inch, 0.035inch, 0.018inch in za 0.014inch. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 6 | [7 empty] | E
CP | N | #N009562 | KANILA - VISOKOPRETOČNA 22G |  |  |  | 450 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | KANILA I.V., debeline 22G (modra), dolžine 25-50mm, za visok pretok vsaj 6,5 ml/s pri temp. kontrastnega sredstva 37`C. | [7 empty] | E
CP | N | #N009563 | KANILA - VISOKOPRETOČNA 20G |  |  |  | 550 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | KANILA I.V., debeline 20G (roza), dolžine 33-45mm, za visok pretok vsaj 7 ml/s pri temp. kontrastnega sredstva 37`C. | [7 empty] | E
CP | N | #N009564 | KANILA - VISOKOPRETOČNA 18G |  |  |  | 600 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | KANILA I.V., debeline 18G (zelena), dolžine 25-33mm za pretok vsaj 7,5 ml/s pri temp. kontrastnega sredstva 37`C. | [7 empty] | E
CP | N | #N009568 | KOMPLET ANGIO OSNOVNI |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | KOMPLET ANGIOGRAFSKI za INTERVENTNO RADIOLOGIJO, sestavljen iz več komponent: - BRIZGA 10 ml – 4 KOM - BRIZGA 20ml -1KOM - SKALPEL ŠT.11 – 1KOM - IGLA SELDINGER DVODELNA Z MANDRENOM 18G, 70mm – 1KOM - IGLA PUNKCIJSKA ENODELNA BREZ MANDRENA 18G, 70mm- 1 KOM - IGLA ENODELNA 20G ali 21G, 50mm - 1KOM - IGLA ENODELNA 22G, 50mm - 1KOM - GOBICE ZA ČIŠČENJE KOŽE – 3 DO 5 KOM - TAMPONI – 10KOM - ZLOŽENCI VELIKOSTI 10X10cm- 40KOM - PREVLEKA ZA DETEKTOR – 1KOM; 08.03.2016: dimenzije 60 x 80 cm &160 - PREGRINJALO ZA PACIENTA DOLŽINE 330cm – 1KOM - PREGRINJALO ZA MIZO 140X175cm – 1KOM - POSODA 250 ml- 2KOM - POSODA 500 ml-2KOM - plašč OP, velikosti XL – 2 kom - brisačka papirnata 57cm x 33cm – 1 kom - sponka, 70mm - 1 kom - držalo (Velcro trak), 3cm x 20-30cm – 1 kom - pladenj 24.5cm x 13.5cm – 1 kom - pladenj 13.5cm x 11.5cm – 2 kom - posodica 250ml – 2 kom - obliž za rano, 6cm x 7cm – 1 kom. - zaščita za paravan RTG aparata, sterilna, pvc z elastičnim robom, velikosti 75x75cm | [7 empty] | E
CP | N | #N009569 | KLIP ZA MARKIRANJE DOJKE 17Gx10CM |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | KLIP ZA MARKIRANJE predela po histološki punkciji dojke, 1 radioopačen ter UZ viden marker/klip velikosti 3mm v rigidni igli dolžine 10cm ter debeline 17G, MRI kompatibilen Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | E
CP | N | #N009570 | MERILO RADIOPAČNO SAMOLEPILNO 30CM |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | RADIOPAČNO SAMOLEPILNO MERILO S CENTIMETERSKIMI OZNAKAMI, DOLŽINE 30cm. | [7 empty] | E
CP | N | #N009571 | INDEFLATOR SREDNJETLAČNI 20-30 ATM |  |  |  | 250 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | VISOKOTLAČNI INDEFLATOR S SISTEMOM HITREGA SPROŠČANJA, ERGONOMIČEN, Z DVOSTRANSKIM MEHANIZMOM ZA SPROŠČANJE, S PODALJŠKOM SKUPAJ S 3-POTNIM PETELINČKOM IN VRTLJIVIM LUER-LOCK SPOJEM NA OBEH STRANEH. VOLUMEN 20-30cc, TANSPARENTEN BAT IN PRITISKOM 20-30ATM. | [7 empty] | E
CP | N | #N009572 | INDEFLATOR VISOKOTLAČNI 40 ATM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | VISOKOTLAČNI INDEFLATOR S SISTEMOM HITREGA SPROŠČANJA, ERGONOMIČEN, Z DVOSTRANSKIM MEHANIZMOM ZA SPROŠČANJE, S PODALJŠKOM SKUPAJ S 3-POTNIM PETELINČKOM IN VRTLJIVIM LUER-LOCK SPOJEM NA OBEH STRANEH. VOLUMEN 20-30cc, TANSPARENTEN BAT IN PRITISKOM vsaj do 40ATM. | [7 empty] | E
CP | N | #N009574 | CEVKA EKSTENZIJSKA za CT/MR z nepovratnim ventilom, 20cm |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PODALJŠEK Z ENOSMERNO VALVULO, BREZ LATEKSA, NAMENJEN CT DIAGNOSTIKI, ZA INJEKTOR STELLANT D. LASTNOSTI: MINIMALNI TLAK: 1,5bar MAKSIMALNI TLAK: 21bar MATERIAL: POLYURETHANE DOLŽINA: 200mm. | [7 empty] | E
CP | N | #N009575 | PODALJŠEK za ultrazvočno vodeno FNAB dojke 5,5x50MM |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | FLEKSIBILEN PVC PODALJŠEK IGLE; debeline 5,5mm , dolžine 50mm, z obojestranskim luer-lock priključkom (Female to Male Luer Lock). | [7 empty] | E
CP | N | #N009576 | BRIZGA V SETU za CT za 12-urno uporabo |  |  |  | 600 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Brizga za 12 urno uporabo za kontrast in fiziološko raztopino, volumen 2x200ml, cevke za polnjenje kontrasta in fiziološke raztopine z nepovratnim ventilom, povezovalni T-element z varovanim kontaktom za preprečitev naključnih kontaminacij pri rokovanju. Brizga mora biti kompatibilna z injektorjem Stellant. | [7 empty] | E
CP | N | #N009577 | CEVKA EKSTENZIJSKA za CT 250cm z nepovratnim ventilom |  |  |  | 6000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cevka za povezavo na pacienta za 1x uporabo z dvema nepovratnima ventiloma in varovanim kontaktom za preprečitev naključnih kontaminacij pri rokovanju, dolžina 250cm. Cevka mora biti kompatibilna z injektorjem Stellant. | [7 empty] | E
CP | N | #N009578 | SET ZA ODSTRANJEVANJE VCF |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set za odstranjevanje VCF, ki vsebuje uvajalni kateter 11F, 9F ter 20mm zanko v podpornem katetru. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 5 | [7 empty] | E
CP | N | #N009579 | FILTER VENA CAVA ODSTRANLJIV 6F |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | ODSTRANLJIV VENA CAVA FILTER IZ NITINOLA in ali CoCr, 6F, 7F ali 8,4F, z radioopačnimi MARKERJI IN SIDRI ZA FIKSACIJO, MRI KOMPATIBILEN, ZA FEMORALNO IN/ALI JUGULARNO PERKUTANO DOVAJANJE. FILTER IMA ZA MOŽNOST IZVLEKA KLJUKICO. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 5 | [7 empty] | E
CP | N | #N009580 | SET ZA MIKROPUNKCIJO - STANDARDNI |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mikropunkcijski uvajalni set 4F in 5F, brez prehoda, z 21G/7cm ehogeno iglo, 10 cm katetrom in uvajalno nitinol žico 0.018'' dolžine 40 cm. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2 | [7 empty] | E
CP | N | #N009581 | SET ZA MIKROPUNKCIJO - TRDI |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mikropunkcijski uvajalni set 4F in 5F, brez prehoda, ""stiff"" verzija, z 21G/7cm ehogeno iglo, 10 cm katetrom, in uvajalno nitinol žico 0.018'' dolžine 40 cm. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2 | [7 empty] | E
CP | N | #N009582 | SET ZA MIKROPUNKCIJO za retrogradni infrapoplitealni pristop |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mikropunkcijski set – za retrogradni infrapoplitealni pristop Mikropunkcijski uvajalni set pedal, debeline I.D/O.D 2.9F/4F, dolžine 7 cm brez prehoda, z 21G/4cm ehogeno iglo, in uvajalno nitinol žico 0.018'' dolžine 40 cm. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2 | [7 empty] | E
CP | N | #N009964 | SET ZA MIKROPUNKCIJO Z UVAJALOM, PUNKCIJSKO IGLO, DVEMA VODILNIMA ŽICAMA |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set s 6 FR uvajalom dolžine 20 cm +/-10%, 4Fr dilatatorjem, 0,018ˇ vodilno žico dolžine 60 cm +/- 10% in vodilno žico 0,038ˇ dveh dolžin 80cm +/- 10% in 150 cm +/- 10%, punkcijska igla tipa chiba 21G dolžine 15cm +/- 10%. | [7 empty] | E
CP | N | #N010720 | KATETER ASPIRACIJSKI PE |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Aspiracijski kateter velikega premera za perkutano trombektomijo pri pljučni emboliji, v setu z dilatatorjem in »large-bore« brizgo 60ml, kompatibilen z žico 0.035'', dimenzije: 24F (ID 21F) in 20F (ID 17F), dolžina 90cm. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2 | [7 empty] | E
CP | N | #N010721 | KATETER ASPIRACIJSKI GVT |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Aspiracijski kateter za perkutano trombektomijo pri pljučni emboliji, v setu z dilatatorjem in »large-bore« brizgo 60 ml, kompatibilen z žico 0.035'', premer 16F (ID 13F), dolžina 113 cm. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2 | [7 empty] | E
CP | N | #N010722 | KATETER ZA MEHANSKO ODLUŠČENJE TROMBEMBOLOV |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter s tremi nitinolnimi diski za perkutano trombektomijo pri pljučni emboliji 12F, dolžine 115cm, velikosti S, M, L in XL, kompatibilen z žico 0.035'', za žile od 6-25mm. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2 | [7 empty] | E
CP | N | #N010723 | KATETER TROMBEKTOMIJSKI ZA DVT |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Trombektomijski kateter 11F, dolžine 80cm s kolekcijsko vrečo in ločevalnim elementom dolžine 45mm, kompatibilen z žico 0.035''. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2 | [7 empty] | E
CP | N | #N010724 | MIKROKATETER BALONSKI OKLUZIJSKI |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mikrokateter z okluzijskim balonom iz silikona, za arterisjko embolizacijo, z izjemno tanko steno, fleksibilnim, hidrofilnim distalnim delom in rigidnim proksimalnim delom, ojačanim z mrežo iz nerjavečega jekla, radioopačna, atravmatska ravna in K-oblika konice, proksimalno 2.9F, distalno 2.2F, dolžine katetra 110, 130 in 150 cm, kompatibilen z žico 0.014'' – 0.016'', diameter balona do 6mm (ID 0.020'', do 900 PSI). Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | E
CP | N | #N010725 | KATETER BALONSKI ŽIČNAT |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter balonski, dizajna OTW, z radioopačnimi označevalci, s stranskimi žicami za dilatacijo stenoz, ki morajo biti vzdolž celotnega balonskegakatetra. premer balona 2-8mm (vsaj pet različnih premerov), dolžina balona 2-30cm (vsaj 8 različnih dolžin), dolžina katetra 100-150cm (vsaj dve različni dolžini), za žico 0.014“ in 0.035“. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 4 | [7 empty] | E
CP | N | #N010726 | ŽICA PREMAZ ''J'' TIP 0,035'' |  |  |  | 150 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica, prekrita s silikonskim premazom distalno in proksimalno in hidrofilnim premazom v sredini, ukrivljena konica 'J', širine 1,5 in 3mm , debeline 0,035'', dolžine 150, 180 in 260 cm +/- 5 %. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N010727 | SREDSTVO EMBOLIZACIJSKO TEKOČE |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tekoči embolizacijski sistem za uporabo v perifernem ožilju, neadheziven kopolimer. Lepilo za radiopačnost ne sme uporabljati kovinskih delcev, ne sme mašiti katetrov, mora biti enostaven za uporabo, brez priprav kot sta mešanje in segrevanje, ne sme povzročati radioopačnih artefaktov. | [7 empty] | E
CP | N | #N010728 | ZAPIRALO ŽILNO Z DISKOMA |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žilno zapiralo indicirano za zapiranje femoralnih arterijskih punkcij (arteriotomij) pri perkutanih kateterizacijah kjer se je uprorabilo 7F (2,3mm) ali manjše vodilo. Bioabsorbna polimerna diska (Bioabsorbilen notranji pečat in bioabsorbilni zunanji zaporni disk povezana z bioabsorbilnim šivom), popolnoma resorbcija v 60 do 90 dneh; kompatibilnost žice 0,038” Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 10 | [7 empty] | E
CP | N | #N010729 | BLAZINICA HEMOSTATSKA |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Biokompatibilna, hipoalergena, neabsorptivna hemostatska blazinica s protimikrobnim delovanjem za hitrejše zaustavljanje zmernih do hudih krvavitev z aktivno učinkovino 100% čistim chitosanom. Mora učinkovati tudi pri pacientih na antikoagulantni terapiji dimenzije 3.5x3.5 ter 5x5 cm, debeline 1 cm. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N010730 | KATETER DRENAŽNI - VEČNAMENSKI |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Večnamenska drenaža s 25 mm pigtailom, kateter velikosti 8.5F, 10.2F, 12F in 14F, iz ultrathane materiala, dolžine 15, 25 in 45 cm, hidrofilen, 6 stranskih odprtin, z radiopačnim trakom in Mac-lock zaklepnim sistemom, za žico 0.038'', v setu s fleksibilno in rigidno uvajalno kanilo s trokar stiletom ter sistemom za fiksacijo. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 10 | [7 empty] | E
CP | N | #N010731 | UVAJALO ZA DVT ASPIRACIJSKI KATETER |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Uvajalo z nitinolnim lijakom za perkutano trombektomijo globoke venske tromboze, v setu z dilatatorjem in »large-bore« brizgo 60 ml, 13F in 16F dolžine 15 cm, kompatibilno z žico 0.035''. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2 | [7 empty] | E
CP | N | #N010732 | UVAJALO VELIKIH PREMEROV PE-DVT |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žilno uvajalo velikega lumna s check-flo valvulo, kompatibilno z žico 0.035'', debelina 20, 22 in 24F, dolžina 25 in 40 cm Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2 | [7 empty] | E
CP | N | #N010733 | PREVLEKA UZ SAMOLEPILNA - KOMPLET sterilna |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilna prevleka za ultrazvočno sondo. Prevleka naj ne vsebuje latexa. Dolžina prevleke od 120 cm do 250 cm (vsaj 2 različni dolžini) širina vsaj 18cm, teleskopsko zložena. Za izvedbo akustičnega stika naj vsebuje lepljivo površino, na katero se prilepi naležna površina sonde. Po uporabi mora biti naležna površina sonde čista. Pritrjevanje prevleke na kabel naj bo izvedeno z lepljivimi trakovi, ne gumicami.V sterilnem paketu naj bo tudi tuba sterilnega gela za ultrazvok, vsaj 15g. | [7 empty] | E
CP | N | #N011179 | ELEKTRODA MRI (marjetice) za spremljanje srčne funkcije med preiskavo v MRI prostoru do 1.5T |  |  |  | 400 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | ZA ENEGA PACIENTA POTREBUJEMO 4 MARJETICE. KOS=1 marjetica | [7 empty] | E
CP | N | #N011180 | BRIZGA MRI ZA INJEKTOR BRACCO |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | BrizgA za MRI Bracco injektor FAST LOAD MR | [7 empty] | E
CP | N | #N012025 | ŽICA AMPLATZ - ZELO TRDA 260CM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Amplatz zelo trda žica iz nerjavečega jekla, prekrita s PTFE, debeline 0,035'', dolžine 260cm odstopanje +/-10%, s fleksibilno konico 1cm in 3cm, dolžina konice 7cm, ošiljen mehak ("floppy") vrh, z možnostjo ravne in ukrivljene konice. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2 | [7 empty] | E
CP | N | #N012055 | KATETER BALONSKI FEMOROPOPLITEALNI 4Fr-5Fr |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PTA balonski kateter, minimalno komplianten, 0.018", izjemno tanke stene, z D-lumnom za hitro inflacijo in deflacijo, dolžina katetra 80cm, 135cm in 150cm, premer balona je od 2mm do 10mm, dolžina od 2cm do 20cm. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 5 | [7 empty] | E
CP | N | #N012056 | ZAPIRALO ŽILNO FEMORALNO BREZ UVAJALA |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žilno zapiralo za zapiranje punkcijskih mest femoralne arterije, sistem zagotavlja tesnjenje s kolagenskim čepom in učinkovito oblikovanim sidrom, s popolno absorbcijo v 90 dneh, 6F in 8F, celotne dolžine 205mm (+/-10mm), 6F sistem kompatibilen z 6F in 7F uvajalom in 8F sistem kompatibilen z 8F in 9F uvajalom. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 10 | [7 empty] | E
CP | N | #N012057 | STENT VENSKI SAMOEKSPANZIVNI |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Samoekspanzijska venska žilna opornica iz nitinola, dizajn Z-celic, fleksibilna in odporna na kinking, s štirimi zlatimi markerji na vsakem koncu, kompatibilna z 7 F žilnim uvajalom, dolžina katetra 80cm in 120cm, za vodilno žico debeline 0.035", premera 14mm in 16mm, dolžine 6cm, 10cm in 14cm. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 10 | [7 empty] | E
CP | N | #N012058 | KATETER DRENAŽNI - VEČNAMENSKI |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Perkutana drenaža z manjšim pigtailom, 7 F, 8.5 F, 10.2 F, 12F kateter dolžine 15 cm in 25 cm, hidrofilen, pacientu prijazen Ultrathane material, 5 odprtin na notranji strani pigtaila, premer pigtaila 1 cm, Mac-lock sistem, v setu trokar igla, rigidna uvajalna kanila in sistem za fiksacijo katetra. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 5 | [7 empty] | E
CP | N | #N012059 | KATETER DRENAŽNI ZA ABSCESE |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set za drenažo abscesov, pacientu prijazen Ultrathane material katetra, velikosti 16 F – 22 F, dolžine 40 cm, s 6 posebej velikimi stranskimi odprtinami. V setu za vstavitev mora biti trokar igla, fleksibilna ter rigidna kanila (pri 22 F samo fleksibilna kanila). Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 10 | [7 empty] | E
CP | N | #N012060 | OPORNICA ŽILNA ''COVERED STENT'' NA BALONU, VEČJI PREMER |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Pokrita žilna opornica dizajna odprtih celic, fiksirana na balonskem katetru, iz nerjavečega jekla prekrita z dvojno plastjo PTFE, dovodni sistem dolžine 80cm in 120cm, skladen z vodilno žico debeline 0.035'' in uvajalom 9F, premera 12 mm, dolžine 29mm, 41mm in 61mm, z možnostjo postdilatacije do 16mm. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignaciji: 5 | [7 empty] | E
CP | N | #N012061 | KATETER ZA PONOVNI VSTOP V LUMEN |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter za ponovni vstop v pravi lumen arterije iz subintimalnega prostora 2.9 F in 4 F, dolžine katetra 80cm in 120 cm, igla z rotacijo 360 stopinj. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignaciji: 2 | [7 empty] | E
CP | N | #N012062 | SET ZA CO2 ANGIOGRAFIJO |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilna PVC cev dolžine 250 cm, za enkratno uporabo, notranjega premera 2.8 mm, z antibakterijskim filtrom, ki služi za povezavo CO2 Angiodroid digtalnega avtomatskeag injektorja do bolnika. V setu z 2-potnim manifoldom, petelinčkom, z možnostjo hkratnega priklopa na cev jodno-kontrastnega injektorja. Izbrani ponudnik mora zagotoviti brezplačno uporabo angiodroid injektor, vključno z vzdrževanjem/servisiranjem za čas trajanja okvirnega sporazuma. | [7 empty] | E
CP | N | #N012070 | KATETER BALONSKI 0,14 ZA GOLENSKO ARTERIJO |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balonski kateter mora biti kompatibilen z vodilno žico debeline 0.14 mm, premer balona od 1.2 do 3 mm. Razpoložljiva dolžina balonov mora biti od 10 do 200 mm, dolžina katetra od 80 do 150 cm. Predviden tlak razpoka balona ("Rated Burst Pressure", RBP) ne sme biti manjši od 14 ATM. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 10 | [7 empty] | E
CP | N | #N012071 | KATETER BALONSKI OTW dolžine 135cm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balon je na OTW katetru, dolžine 135cm, kompatibilen z žico 0,014'' in uvajalom 6F, razen diametra 6.5mm in 7.0mm pogojno, odvisno od notranjega lumna 6F uvajala. Delovni pritisk balona je 4atm. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 5 | [7 empty] | E
CP | N | #N012072 | OPORNICA ŽILNA PLETENA NITINOLSKA Z 48 NITI |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Pletena nitinolaska opornica z 48 niti, vsaka s platinastim jedrom, dizajn zaprtih celic za podkolenske posege. Močna radialna sila, fleksibilna opornica. Dovodni kateter kompatibilen z vodilno žico 0,014’’. Zunanji diameter katetra 3,2 F, notranji diameter katetra 2,6 F, kompatibilen s 3 F uvajalom. Diameter stenta 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm in 4,5 mm, dolžine 15 mm, 25 mm, 40 mm, 60 mm. Dovodni sistem dolžine 40 cm za retrogradni pristop ter 120 cm za antegradni pristop. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 5 | [7 empty] | E
CP | N | #N012078 | UVAJALO ŽILNO POSEBNO |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Diametri od 12 Fr do 16 Rr in 20 Fr, dolžine uvajala med 12 in 40 cm, hidrofilna sestava materiala, hemostatska valvula. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3 | [7 empty] | E
CP | N | #N012079 | UVAJALO ŽILNO POSEBNO 18Fr |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Diametri 18 Fr, dolžine uvajala med 12 in 40 cm, hidrofilna sestava materiala, hemostatska valvula. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2 | [7 empty] | E
CP | N | #N012080 | BALON AORTNI OKLUZIJSKI |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kompliantni (aortni) balon iz nealergijskega materiala, kompatibilen z žilnim uvajalom 14 Fr ali manj, maximalni premer polno razpetega balona 40mm ali več. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi - v kolikor obstajajo. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2 | [7 empty] | E