## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda: Dimitrij Klancic, dr.med.,spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3794
RS | Šifra | #1568-4
RN | Nacin | C
RO | Opis | PEP kolka cementna trauma
AO | Velja od | 2024-12-04
AD | Velja do | 2026-12-03
TB | ARTIKLI
DN
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1 | PD2 | PD3 | PD4 | PD5 | PD6 | PD7 | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N004012 | PEP KOLKA CEMENTNA TRAUMA SKLOP 5 CEMENTNO DEBLO TIP TRAUMA |  |  |  | 75 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ravno cementno stegnenicno samozaklepno deblo, vsaj 11 razlicnih dimenzij (širine debla od 4,5 mm do 20 mm), izdelano iz Ti6Al4V, antero-posteriorno splošceno z dvema vzdolžnima utoroma na anteriorni in posteriorni površini debla. CCD kot debla 135°. Konus 12/14 je kompatibilen s kovinskimi in keramicnimi glavami za totalne kolcne proteze oziroma z biartikularnimi glavami za uporabo v travmatologiji. Z istim instrumentarijem možnost vgradnje brezcementnega debla iz Ti6Al4V, delno prekritega s porotitanijem. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomocka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004013 | PEP KOLKA CEMENTNA TRAUMA SKLOP 5 CENTRALNA FEMORALNA GLAVICA |  |  |  | 85 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Femoralna glava je izdelana iz AISI 316/L, diametrov 22 mm (S,M,L), 28 in 32 mm v šestih dolžinah (S, M, L, XL, XXL, XXXL), konus vseh glav 12/14. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004014 | PEP KOLKA CEMENTNA TRAUMA SKLOP 5 BIARTIKULARNA GLAVA |  |  |  | 85 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Samocentrirne biartikularne glave s polietilenskim vložkom so izdelane iz AISI 316/L v sedemnajstih razlicnih zunanjih diametrih od 41 mm do 57 mm z notranjim premerom za femoralne glave dia. 28 mm ter v treh razlicnih zunanjih diametrih (38, 39 in 40 mm) z notranjim premerom za femoralne glave dia. 22 mm. Polietilenski vložek je izdelan iz UHMWPE, z obrocem za fiksacijo notranje glavice, ki omogoca zamenjavo glavice glede na razlicne dolžine vratu. Nacin spojitve vložka ter kupole je tipa Morse. Možnost dobave biartikularnih glav izdelanih iz zlitine CoCrMo v enakih dimenzijah. | [7 empty] | komplet